# 娄底市第一人民医院2023年1月11日血气分析仪

# 紧急采购项目表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 估算总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析仪 | 台 | 1 | 详见技术要求 | 12 |
| 备注：公示期自2023年1月11日8:00至2023年1月13日8:00止，共计3日，公示期间报名联系人王琳，13973892782(可按此电话加微信)。报名时请投标人准备好相关电子文档资料打包发送，包括但不限于：提供公司承诺书、公司资质证明复印件、本人及单位法人身份证复印件、法人授权委托书、提供产品厂家售后承诺书，到货时间承诺书。在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。由于新冠重症病人日益增加，救治设备告急，本次采购采取紧急医院内部比价采购，公示期间，如报名响应供应商≥2家，即可开展谈判，谈判方法附后（最低评标价法）。 |  |  |  |  |  |

一、技术要求：

血气电解质分析仪参数表

1、测量参数 : PH,PCO2,PO2,K,Na,Cl,Ca,Hct，Lac及Glu。

2、非一次性电极，血气及离子电极上机寿命不少于2个月。

3、独立试剂包，规格从最小25测/包到最大2000测/包，上机最长45天；室温存储，有效期最长9个月。

4、独立一体化清洗包，上机达60天有效，不受测试次数限制，用完为止。

5、月抛干式微型乳酸/血糖一体化电极，常温运输，上机有效期可达30天或更长，不限制测试次数，并可单独更换和使用。

6、长时间异常断电、插拔传感器和试剂包不会造成试剂包和传感器等失效。

7、12.1寸的TFT全彩色液晶触摸屏，支持中文病人信息输入且字库容量不少于15000汉字。

8、最大计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、Rl、TCa、nCa，THb(c),……，测量项目和计算项目等≥42项

9、提供集团配套的血气质控，二维码扫描自动输入质控批号、靶值等信息。

10、支持无线WIFI， 4G网络

11、仪器注册可选自动质控功能，支持三水平质控品。

12、内置视频教学和操作导航，并配有语音

13、只有做相应测试项目才消耗对应项目的测试数。如果只测试电解质项目，只消费0.12个血气。如果只测试乳酸/葡萄糖项目，只消费0.3个血气。

14、多种项目组合，可做动脉&静脉血气组合，并计算出ScVO2% 和PCO2 gap等参数

15、内置不间断电源，断电后满足30分钟以上的工作时间

16、同时支持注射器、毛细管、安瓿瓶、试管等容器测量

17、样本量：全参数样品量<170uL

18、内置诺莫图和自动智能专家辅助诊断分析系统

19、样品、试剂预热功能，样品恒温 37±0.2℃

20、内置多种质控规则，长达一个月的质控图和质控记录，支持质控数据打印和导出

21、安瓿瓶质控品和动脉采血针进样不需要适配器，采样针内、外壁自动清洗

22、支持远程诊断功能

23、支持HL7协议的LAN口网络连接

24、内置二维条码扫描枪及80cm宽幅热敏打印机

25、支持外接鼠标、键盘、U盘、USB打印机功能

26、定标方式：自动和手动， 一点和两点定标

27、进样方式：进样针自动抬起进样，能检测并排除小气泡和微血凝块

28、定标间隔：可根据要求，自行调整定标间隔时间，最长间隔时间达12小时

29、分析时间：进样后血气项目约60秒（一小时约30个），含乳酸/血糖项目约90秒（一小时约23个）；

30、负责连接医院LIS系统，打印中文报告。

31、支持不少于20种型号的USB外接打印机

32、内存：主机可自动储存5000份以上历史样本完整信息，存储容量可扩展

33、环境温度：+15℃～+30℃，相对湿度：≤85%

34、电源：宽电源设计100V-240V，50Hz-60Hz

二、评分方法：

1、最低评标价法。是指响应文件满足采购需求全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。